## Slide 1: Test Report of GS5001
G2G Solution
2017. 08. 29.
Demo Kit. – 반응 유무에 따른 파형 관찰
ver. 02

## Slide 2: Demo Kit. 의 전극과 인체의 연결도
INP1
INP2
INN1 & INN2
RLD_REF
귓볼 클립 뒷면
귓볼 클립 앞면
Demo Board
Measure
Point
Measure
Point

## Slide 3: 전극간의 등가회로
M4
M3
M2

## Slide 4: 정상 반응을 보이는 경우
RLD 집게를 귓볼에 물림
RLD 집게를 벌림
OUT2
INP
RLD_REF
(3.3V) VDD▶
(3.3V) VDD▶
INN
INP 과 INN 의 레벨이 VDD/2 부근에 차이가 거의 없이 나타남
 INP 와 INN 의 impedance 가 유사하거나 아주 작기 때문
눈깜빡임

## Slide 5: 정상 반응을 보이지 않는 경우
RLD 집게를 귓볼에 물림
RLD 집게를 벌림
OUT2
INP (2.5V)
RLD_REF(2.8V)
INN(1.3V)
INP 과 INN 의 레벨 차이가 크게 나타남
 INP 와 INN 의 각각의 impedance 와 그 차이가 크기 때문
눈깜빡임에 반응 없음
(3.3V) VDD▶
(3.3V) VDD▶
1.65V Level ▶

## Slide 6: 정상 반응을 보이지 않은 경우에 귓볼 클립을 강하게 눌렀을 때
RLD 집게를 강하게 누른 구간
귓볼 클립의 저항이 작아짐
▼
INN 레벨이 상승
▼
RLD feedback 에 의해
RLD 전압이 내려감
▼
INP 전압도 같이 내려감
1.65V Level ▶

## Slide 7: 큰 움직임에는 반응을 보이나 출력 파형이 Noisy 한 경우
RLD 집게를 귓볼에 물림
RLD 집게를 벌림
(3.3V) VDD▶
(3.3V) VDD▶
1.65V Level ▶
INP, INN, RLD 전압 레벨은 낮아졌으나, INP-INN 전압차가 큼
INN impedance 와 INP impedance 의 차이가 크기 때문
INN impedance > INP impedance
INP-INN=약 300mV

## Slide 8: 현상 분석
M4
M3
M2
Rc1 과 Rc2 가 크면, M2 & M3 의 전위가 낮아짐
(Rc1+Rbody) 와 Rc2 의 차이가 크면 M2-M3 의 전위차가 커짐
 정상 반응이 나타나지 않는 경우의 가장 큰 원인으로 판단됨

## Slide 9: Impedance Measure
귓볼 클립 한 쪽에 3V 인가, 반대쪽에 GND 연결한 상태에서 전류 측정
  Dry : 1.5uA  2Mohm
  Wet : 50uA  60kohm
이마 전극의 한 쪽에 3V 인가, 반대쪽에 GND 연결한 상태에서 전류 측정
  60uA  50kohm